Principes à suivre pour respecter l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) avril 2010

1) Analyse de risque selon Spaulding

La « criticité » des instruments s’établit comme suit :

	Tout le matériel chirurgical en contact avec du sang ou une cavité corporelle stérile, est classé critique et est mis dans un emballage approprié après nettoyage et désinfection puis mis en stérilisation à vapeur à 134° (cycle B ou S) pendant 18 minutes; le contenu du sachet restera stérile pour une validité de 6 mois.

	Les autres instruments qui entrent en contact avec des muqueuses non stériles ou la peau non intacte sont considérés semi-critiques et ne nécessitent qu'une désinfection chimique ou une désinfection thermique dans un laveur désinfecteur ou un stérilisateur à vapeur mais sans emballage (ex: pince, spatule, abaisse langue, curettes dermatologiques..).

	Les dispositifs non critiques sont ceux qui n'entrent en contact que avec la peau saine (ex: stéthoscope, électrodes à ECG, spatule à composite...); une simple désinfection alcoolique à l'alcool à 70° est suffisante.

2) Locaux de la stérilisation (du sale vers le propre ; sans croisement) :

	Zone rouge: instruments sales, lavage et désinfection des instruments

	Zone jaune: séchage, vérification de la bonne fonction des instruments et emballage

	Zone verte: stérilisation des instruments

3) Lavage et désinfection:

Les activités de lavage, de désinfection, de conditionnement et de stérilisation sont réalisées sous la responsabilité de la personne ayant suivi une formation spécialisée dans le domaine.

4) Stérilisation:

	 Conditionnement: emballage adapté à la criticité du dispositif

	 Annotation  des emballages pour tracer le processus de stérilisation et surtout la date limite d'utilisation (voir annexe C du BPPS pages 24-25); le n° du cycle sera retranscrit dans le dossier du patient.

	Stérilisateur: à vapeur, cycle à 134° pendant 18 minutes; indicateur chimique classe 5 à 6 dans chaque cycle

	Protocole journalier: date, numéro cycle, résultat de l'indicateur chimique (document à conserver 10 ans)

	Test Hélix ou Bowie&Dick 1x/ tous les 20 cycles ou selon les recommandations du fabricant du stérilisateur (permet de vérifier la bonne pénétration de la vapeur dans les corps creux)

	Maintenance du stérilisateur: selon les instructions du fabricant

5) Maintenance de tout dispositif médical:

Tout équipement doit être entretenu (maintenance) avec documentation à l'appui  (quand, comment, par qui...). Il doit également être validé (qualification des performances). La fréquence de la validation dépend du matériel. L’utilisateur doit s'informer auprès du fournisseur.

http://www.swissmedic.ch/produktbereiche/00450/00633/index.html?lang=fr

Attestation de bonnes pratiques à envoyer en cas de contrôle:

Stérilisation effectuée au cabinet: oui ou non    (biffer la mention inexacte)

Nom de la personne responsable:

Formation: oui ou non   (biffer la mention inexacte)

Marque du stérilisateur:

Date de mise en service:

Nombre de cycles effectués par année:

Date de la dernière validation (qualification des performances) :

Déclare sur l'honneur connaître et suivre les recommandations des bonnes pratiques de retraitement selon l'Odim mise à jour en 2010

Lieu et date:

Signature: